生化培养箱参数要求

- 控温范围：0℃～70℃

- 控温精度度：±0.1℃ ，温度显示精度：±0.1℃

- 程序控制：智能PID控制方式

- 5级自动除霜功能，温湿度稳定不波动。20度以上可无霜运行，温度无波动。 6. 采用进口温度传感器。7.采用进口制冷压缩机和进口冷凝风机，

- 采用环保型134a制冷剂。

- 左右各设置≤45mm直径的测试孔，内配硅胶软塞两只。

- 标配USB接口，数据实时记录和导出功能。

- 4级密码权限功能；监控密码，操作员密码，管理员密码，高级管理员密码。9. 三种断电模式选择功能：断电恢复，停止或重新开始全方面满足用户需求。                                                                               10. 显示屏：液晶触摸屏。

- 保温材料：聚氨酯发泡材料

- 安全装置：压缩机过热保护，超温保护，，过载保护，风机过热保护。

- 具备电脑监控软件，内玻璃门，GPRS短信报警功能。

- 具备故障检测，报警，记录功能